Chęciny, dnia 2009-07-14

Znak sprawy:

DZ-261-2009-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Dot. kompletny aparat RTG Telekomando

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat typu telekomando z odległością kasety do blatu stołu min 84mm? Jest to tylko o 4 mm więcej niż warunek graniczny.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga maks. 80 mm. Dopuszczenie min. 84 mm spowoduje, że warunek spełni również odległość np. 100 mm.

Dot. aparat RTG sufitowy do zdjęć

Pytanie nr 2 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością podglądu takich parametrów jak kąt lampy i odległość SID na wyświetlaczu przy kolimatorze?

Wymóg zmiany parametrów takich jak kV, mA jest nie zasadny, gdyż technik i tak wyzwala ekspozycję z pulpitu technika w sterowni. Dodatkowo wymagają państwo dostarczenia monitora dotykowego 10", co ten fakt potwierdza.

Odp. Zamawiający nie tylko dopuszcza proponowany przez Wykonawcę podgląd kąta lampy i odległości SID na wyświetlaczu przy kolimatorze, ale wręcz tego wymaga w SIWZ definiując te warunki jako wskaźniki cyfrowe w części tabelki odnoszącej się do kolumny rtg. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymaganie możliwości zmiany parametrów: kV, mA na panelu przy lampie rtg. Warunek ten nie ma nic wspólnego z konsolą w sterowni i wyzwalaniem ekspozycji.

Pytanie nr 3 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem poprzecznym min 218 cm? Jest to tylko o 2 cm mniej niż warunek graniczny.

Odp. Tak, z uwagi na małą różnicę w odniesieniu do wymagania granicznego. 
W związku ze zmianą wymagania granicznego, Zamawiający zmienia też ocenę powyższego parametru w poz. III.46. tabeli 1.2. z „220 cm – 0 pkt” na „218 cm – 0 pkt”

Pytanie nr 4 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z wysokością blatu od podłogi 56,5cm ?

Odp. Nie. Brak merytorycznego uzasadnienia postulatu zmiany parametru przez Wykonawcę. Dopuszczenie proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania znacznie ograniczyłoby funkcjonalność aparatu.

Pytanie nr 5 - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością film blat min 87mm?

Odp. Nie. Brak merytorycznego uzasadnienia postulatu zmiany parametru przez Wykonawcę. Zamawiający uważa, że proponowana odległość 87 mm jest nie do przyjęcia ze względu na błędy paralaksy przy projekcjach skośnych i zbyt duże powiększenie obrazów.

Dot kompletny system radiografii cyfrowej pośredniej wraz z kamerą cyfrową do wydruku zdjęć

Pytanie nr 6 - Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną konsolę technika, która nie posiada kalibracji liniowej i kołowej, pomiarów odległości, pomiarów kątów, automatycznego pomiaru różnicy długości?

Opisana funkcja występuje w oprogramowaniu stacji lekarskiej. Używanie tych funkcji przez osobę diagnozującą na konsoli technika jest niedopuszczalne ze względu na parametry konsoli technika dlatego nie ma powodu aby występowała w oprogramowaniu stacji technika. Jest to parametr wskazujący na tylko jednego dostawcę co jest wyraźnym ograniczeniem konkurencji,

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną konsolę technika, która nie posiada nanoszenia adnotacji graficznych w postaci linii, okręgów i prostokątów?

Opisana funkcja występuje w oprogramowaniu stacji lekarskiej. Używanie tych funkcji przez osobę diagnozującą na konsoli technika jest niedopuszczalne ze względu na parametry konsoli technika dlatego nie ma powodu aby występowała w oprogramowaniu stacji technika. Jest to parametr wskazujący na tylko jednego dostawcę co jest wyraźnym ograniczeniem konkurencji.

Odp. Nie. Wg wiedzy Zamawiającego funkcjonalność ta jest dostępna w kilku konsolach

technika różnych producentów. Nie ma także ograniczenia prawnego jej używania.

Pytanie nr 8 - IV Stacja technika pkt 292

Czy zamawiający dopuści stację technika z następującymi funkcjonalnościami: /zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie obrazu, obracanie obrazu, kolimacja obrazu prostokątna i wielokątna, kompozycja obrazów do wydruku na kliszy (min. 1, 2, 3 i 4 obrazy na jednej kliszy?

Stacja technika służy do przekazywania obrazów obszarów anatomicznych na stacje lekarską, która jest jedynym urządzeniem wg prawa do stawiania diagnozy. Stacja technika nie ma wartości diagnostycznej w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i UE z uwagi na swoje przeznaczenie.

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 - Dot. IV Stacja technika pkt 293

Czy zamawiający dopuści stację technika bez tych funkcji?

Stacja technika służy do przekazywania obrazów obszarów anatomicznych na stację

lekarską. Wszelkich pomiarów może dokonywać tylko osoba uprawniona do stawiania diagnozy w świetle prawa czyli lekarz radiolog. Funkcjonalności te posiada nasza stacja lekarska. Stacja lekarska jest jedynym narzędziem do stawiania diagnozy.

Technik nie jest osobą uprawnioną do stawiania diagnozy i nie posiada tym samym

monitora na stacji technika o odpowiednich parametrach regulowanych R.M z dnia

25.08.2009 załącznik nr.8. Takie narzędzia są stosowane na stacjach lekarskich

zgodnie z w/w prawem w Polsce. Tym samym prosimy o dopuszczenie rozwiązania

pozbawionego tych funkcji na stacji technika.

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 - Dot. V 326 Kamera cyfrowa do wydruku zdjęć

Czy zamawiający dopuści urządzenie drukujące obsługujące następujące formaty

klisz: 8x!0cali, 10x12cali, 10xl4caJii 14x17cali? Na formacie 35x43 można wydrukować obrazy anatomiczne dwunastu różnych pacjentów i do czterech obrazów jednego pacjenta w obrębie jednego badania. W systemach pośredniej radiografii cyfrowej film nie stanowi wartości diagnostycznej, funkcję tą pełni stacja lekarska!

W systemach cyfrowych chodzi by jak najmniej drukować na kliszach, które są

czynnikiem kosztotwórczym. Tym samym drukowanie na innych formatach nie ma większego racjonalnego wytłumaczenia.

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół