Chęciny, dnia 2009-10-12

Znak sprawy:

DZ-389-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - W pkt 264 i 319 sekcji 1.1 Specyfikacji Zamawiający wymaga dostępu do części
zamiennych do proponowanych urządzeń w okresie minimum 10 lat. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu części zamiennych do komputerów"? W dobie
tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10  lat  następuje
kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności
części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów
komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy,
wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na  skrócenie  wymaganego  okresu  dostępu  do  części  zamiennych  dla  urządzeń
specjalistycznych do 7 lat od daty zaprzestania produkcji urządzenia'?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2 - W pkt. 282 sekcji 1.1 Specyfikacji Zamawiający wymaga, aby monitor stacji
technika charakteryzował się między innymi luminacją 250 cd/m2 Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora stacji techników o luminancji 230 cd/m2
będącego  dedykowanym  przez  producenta  monitorem   dla stacji  technika,  który
zapewnia   kalibrację    obrazu   zgodnie   ze    standardem    DICOM?   Zgodnie   z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków
bezpiecznego   stosowania   promieniowania  jonizującego   dla   wszystkich   rodzajów
ekspozycji medycznej, załącznik nr 8, minimalna luminacja powinna wynosić 200
cd/m2 . Tym samym żądanie przez Zamawiającego parametru jasności i kontrastu w

przypadku monitora stacji technika znacznie przewyższających określone prawem minimum dla monitorów diagnostycznych jest w naszej opinii żądaniem sztucznie ograniczającym konkurencję.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - W pkt 57 sekcji 1.2 Specyfikacji Zamawiający przyznaje punkty za możliwość
pomiaru odległości i kątów w wielkościach rzeczywistych (na konsoli technika). Czy
Zamawiający zgadza się z faktem, że do wykonywania pomiaru odległości i kątów w
wielkościach rzeczywistych niezbędne jest uprzednie wykonanie kalibracji (liniowej lub
kołowej) obrazu?

Odp. Tak. Bez kalibracji nie jest możliwy pomiar wartości rzeczywistych.

Pytanie nr 4 - W   formularzu  Oferty   w  części   1.1   Potwierdzenie  konfiguracji  i  wymagań
techniczno-użytkowych w punkcie 316 Zamawiający wymaga szkolenia personelu przez
min. 2 dni robocze bez ograniczeń ilość osób. Producent przewidział dla kamery
cyfrowej szkolenie w wymiarze 2 razy po 3 godziny. Urządzenie to nie wymaga
szkolenia przez dwa pełne dni robocze. Pierwsze szkolenie - 3 h - odbywa się po
instalacji urządzenia, kolejne w dowolnie wybranym przez Zamawiającego terminie.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z zaleceniami producenta'?

Odp. Tak. Zamawiający zmienia wymaganie pkt. 316 na: Szkolenie personelu zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 5 - W formularzu  Oferty w części 1.1 Potwierdzenie  konfiguracji  i   wymagań
techniczno-użytkowych w punkcie 341 Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji
urządzenia zostały pozbawione blokad serwisowych. Prosimy o odstąpienie od tego
wymogu.  Wielu producentów urządzeń stosuje system zabezpieczeń hasłami.  W
przypadku  producenta  oferowanych  przez   naszą  firmę   urządzeń   są to   hasła
zunifikowane. Udzielenie dostępu do jednego urządzenia równa się udzieleniu dostępu
do wszystkich zainstalowanych w Polsce urządzeń. Ponadto pragniemy zauważyć, że
udzielenie dostępu do urządzeń osobom nieupoważnionym, nie przeszkolonym może
być przyczyną bezpowrotnej utraty danych obrazowych.

Odp. Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania. Zamawiający wyjaśnia, że musi mieć dostęp serwisowy do urządzenia po okresie gwarancji w wyjątkowych przypadkach. Dlatego jest zapis zdjęcia blokady tylko na pisemne żądanie zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie zastrzeżeń (typu umowa o poufności itp.) zabezpieczających wykonawcę.

Pytanie nr 6 - W formularzu Oferty w części 1.3 Potwierdzenie konfiguracji i wymagań techniczno-użytkowych w punkcie 1 Zamawiający wymaga dostawy kompletnego systemu CR maks. w ciągu 4 tygodni od daty podpisania kontraktu. Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę do 7 tygodni. Uzasadnienie naszej prośby przedstawiamy poniżej.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi duża ilość dedykowanego sprzętu komputerowego, którego czas dostawy przez producenta wynosi min. 6 tygodni. Po dostawie sprzętu komputerowego przez producenta należy wykonać instalację systemów operacyjnych, bazy danych oraz całego oprogramowania medycznego i przetestować konfigurację. Dopiero po tym procesie system może być dostarczony do Zamawiającego

Odp. Zamawiający zmienia wszystkie terminy etapu I (poz. 1, 2 i 3) na 6 tygodni od daty

podpisania kontraktu

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół